Szpital Miejski w Morągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16, tel. 897574231, 897572130, faks 897574593

NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 3 030 000 zł

==================================================================

Morąg,  27.04.2017 r.

3/2017

W Y J A Ś N I E N I A

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16, informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego”, znak Sprawy: 3/2017, wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 2, pkt 32, wstrzykiwacz kontrastu

Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwacz kontrastu bez sprzężenia z tomografem komputerowym ?
Uzasadnienie: Pierwotny wymogi Zamawiającego wskazują na rozwiązanie wstrzykiwacza kontrastu tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Gdy Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie to do postępowania zostaną dopuszczone wstrzykiwacze kontrastu innych renomowanych producentów tego typu urządzeń

Odpowiedz. Tak, jeśli proponowana zmiana jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 marca 2008 w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych §2 ust.2 pkt. b

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ, Rozdział 12 pkt 2:Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez określenie wzoru na obliczenie punktacji w kryterium „termin gwarancji” w następujący sposób:

Ozn war 3 (termin gwarancji podany w ofercie badanej)

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------- * 100 * waga

Ozn max3 (najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert)

Odp. TAK

Pytanie 3 Dotyczy SIWZ, Rozdział 12 oraz Załącznika nr 2, punkt 42                          Prosimy o doprecyzowaie informacji, dotyczącej minimalnego wymaganego okresu gwarancji. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji o długości min. 12 miesięcy, jak wskazano w Rozdziale 12 SIWZ, czy o długości min. 36 miesięcy, jak wskazano w punkcie 60 Załącznika nr 2?                                                                             Odp. Gwarancja o długości min 36 miesięcy

Pytanie 4                                                                                                                                       Dotyczy punktu 16 tabeli załącznika nr 2 Czy Zamawiający opuści do postępowania nowoczesny tomograf komputerowy o najkrótszym czasie pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor równym 0,8 s?Proponowany przez nas system posiada nowoczesny, unikalny algorytm rekonstrukcji, który pozwala na badania z wysoką jakością przy współczynniku pitch równym 1,75. Możliwość korzystania z wysokich wartości współczynnika pitch zwiększa szybkość badania bez potrzeby używania krótkich czasów obrotu. Proponowany przez nas tomograf umożliwia wykonywanie badań z szybkością porównywalną do konkurencyjnych systemów o czasach pełnego obrotu równych 0,5s. Odpowiedz. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5  Dotyczy punktu 32 tabeli załącznika nr 2                                                                        Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny tomograf komputerowy posiadający synchronizację ze wstrzykiwaczem kontrastu na zasadzie automatycznego uruchomienia skanowania po osiągnięciu odpowiedniego poziomu kontrastu w ciele pacjenta? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty nie zmniejszając wymagań dotyczących możliwości klinicznych systemu.                                                             Odpowiedz. Tak, jeśli proponowana zmiana jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 marca 2008 w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych §2 ust.2 pkt. B

Pytanie 6  Dotyczy załącznika nr 2

Prosimy o rozważenie wprowadzenia wymogu zaoferowania iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji pracującego na danych surowych pozwalającego na redukcję dawki promieniowania we wszystkich rodzajach badań bez straty jakości obrazowania. Obecnie praktycznie wszystkie nowoczesne systemy tomografii komputerowej mogą być wyposażone w tego typu algorytmy iteracyjne więc bezwzględne wymaganie tego parametru nie zmniejszy w żaden sposób konkurencyjności, a zapewni Zamawiającemu pozyskanie nowoczesnego tomografu komputerowego. Tego typu algorytm służy ograniczeniu promieniowania, które pacjent pochłania podczas badania a według standardów europejskich, tomografy które nie posiadają takiej możliwości mogą być uznane za nieodpowiednie do diagnostyki w odniesieniu do bezpieczeństwa radiacyjnego (raport COCIR z dn. 8 marca 2016 r.).Dodatkowo brak takiego algorytmu może, w przyszłości, skutkować problemami z kontraktowaniem badań, gdyż preferowane przez NFZ będą systemy niskodawkowe, czyli wyposażone w tego typu algorytmy. Zamawiający powinien być zainteresowany pozyskaniem systemu jak najbardziej bezpiecznego dla pacjenta, dlatego proponujemy wprowadzenie następującego parametru:

|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny automatycznie przetwarzający dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający min. jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową i pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez utraty jakości obrazu, typu SAFIRE, iDOSE4, ASiR, ADIR 3D lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Tak, Wymagamy

Pytanie 7 Dotyczy punktu 61 tabeli załącznika nr 2

Z uwagi na to, że pełen dostęp do aparatu może być rozumiany jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i jako taki nie może być przekazywany osobom nieupoważnionym przez wytwórcę aparatu do dokonywania zmian (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez przekazanie dostępu do oprogramowania serwisowego rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu.                                                                                                                 Odp. Tak, oraz naprawę aparatu

Pytanie 8                                                                                                                                    Dotyczy Formularza ofertowego Wykonawcy załącznika nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem koszty serwisu rocznie Zamawiający rozumie wszystkie koszty związane z obsługą systemu po gwarancji wraz z kosztami wszystkich napraw oraz wymianą wszystkich uszkodzonych i zużytych elementów w tym również lampy RTG niezależnie od ilości wykonanych skanów. Brak precyzyjnego określenia kosztów serwisu może skutkować nieobiektywną oceną poszczególnych ofert.                                               Odp. Tak ,wszystkie koszty związane z obsługą aparatu.

Pytanie 9                                                                                                                                           Dotyczy wzoru umowy - załącznika nr 3, par. 10 pkt 5

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?                        Odp. W przypadku gdy  wykonawca udowodni  Zamawiającemu zaistnienie w/w sytuacji  dopuścimy czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE.

Pytanie 10     Dotyczy prac adaptacyjnych                                                                                                                         Dostawa nowego tomografu komputerowego wiążę się z koniecznością adaptacji pomieszczeń na potrzeby nowego tomografu. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych niezbędnych do bezpiecznego uruchomienia urządzenia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych.                                                                                                                  Odp. TAK

Pytanie 11                                                                                                                                       Zwracamy się z prośbą o podanie grubości warstw posadzkowych w istniejącym pomieszczeniu badań TK.                                                                                                        Odp.10cm

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie odpowiedzialny i poniesie wszelkie koszty wykonania projektu osłon radiologicznych oraz uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.                                                                                                                                          Odp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt osłon radiologicznych, Zamawiający będzie odpowiedzialny za uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu.

Pytanie 13                                                                                                                                                  Jeśli projekt osłon RTG wykaże konieczność modyfikacji tych osłon, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że modyfikacja zostanie wykonana przez Zamawiającego.                                     Odp. TAK

Pytanie 14                                                                                                                                   Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu osłon stałych dla obecnej pracowni TK. Odp. TAK, zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 15                                                                                                                                  Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu konstrukcyjnego stropu oraz jego wzmocnienia pod obecnie zainstalowanym tomografem.                                                                      Jeśli Zamawiający nie posiada projektu wzmocnienia pod obecnie zainstalowanym tomografem, zwracamy się z prośbą o podanie dopuszczalnej nośności stropu w miejscu posadowienia obecnego aparatu TK.                                                                                                 Odp. Projekt stropu zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 16                                                                                                                                      Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wykonanie nowego projektu konstrukcyjnego lub uzyskanie opinii konstruktora dla posadowienia nowego tomografu leży w gestii Zamawiającego.                                                                                                                               Odp. TAK

Pytanie 17                                                                                                                                      Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie stropu poprzez zastosowanie podparcia bezpośrednio pod miejscem instalacji tomografu w pomieszczeniu na kondygnacji poniżej pomieszczenia badań?                                                                                               Odp. NIE

Pytanie 18                                                                                                                                   Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż demontaż okna wraz z wybiciem otworu w ścianie (na potrzeby wyprowadzenia starego aparatu oraz dostawy nowego tomografu) leży w gestii Zamawiającego.                                                                                                                                 Odp. Zamawiający odpowiada za demontaż okna , wybicie otworu w ścianie, po wstawieniu tomografu  montaż okna i postawienie ścianki, natomiast wykonawca odpowiada za bezpieczne wprowadzenie aparatu do pracowni TK

Pytanie 19                                                                                                                                     Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż demontaż starego aparatu oraz jego usunięcie z pracowni TK leży w gestii Zamawiającego.                                                                                   Odp. TAK

Pytanie 20                                                                                                                                     Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż istniejąca instalacja wentylacji obsługująca pomieszczenia TK jest w pełni sprawna.                                                                                        Odp. TAK

Pytanie 21                                                                                                                                       Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie testów skuteczności obecnie istniejącego układu wentylacji leży w gestii Zamawiającego.                                                                                        Odp. Nie

Pytanie 22                                                                                                                                        Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualna modernizacja instalacji wentylacyjnej leży w gestii Zamawiającego.                                                                                                                                Odp. TAK

Pytanie 23                                                                                                                                     Zwracamy się z prośbą o podanie mocy chłodniczej klimatyzatorów typu SPLIT zainstalowanych w pomieszczeniu badań oraz sterowni.                                                                           Odp. Sala diagnostyczna 3500 W ,sterowania 2500 W

Pytanie 24                                                                                                                                     Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ewentualna wymiana klimatyzatorów typu SPLIT leży w gestii Zamawiającego (o ile ich moc chłodnicza nie będzie wystarczająca na potrzeby nowego tomografu).                                                                                                                          Odp. TAK

Pytanie 25                                                                                                                                  Prosimy o podanie typu, długości oraz przekroju głównej linii zasilającej istniejący tomograf od stacji trafo do pomieszczenia badań.                                                                                           Odp. Z trafostacji do rozdzielni  podwójnie :YAKY 4 x 50 mm2 aluminium  i YAKY 4x 70  mm2 aluminium z rozdzielni do tomografu LGY 5 x 50mm 2 miedziany. Długość linii 76 m .

Pytanie 26                                                                                                                                  Zwracamy się z prośbą o podanie maksymalnego poboru mocy obecnie zainstalowanego tomografu.                                                                                                                                      Odp.65 kVA

Pytanie 27                                                                                                                                   Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zapas mocy min. 90kVA na potrzeby zasilenia nowego tomografu komputerowego.                                                                      Odp. Tak, potwierdzamy

Pytanie 28                                                                                                                                   Prosimy o podanie w jakim standardzie jest wykonana istniejąca sieć IT w pomieszczeniu sterowni TK?                                                                                                                         Odp. Ethernet 100mb/s

Pytanie 29                                                                                                                                                 Jeśli w pomieszczeniu sterowni nie istnieje odpowiednia infrastruktura teletechniczna (gniazda internetowe oraz gniazda zasilające 230V), prosimy o potwierdzenie, iż jej wykonanie leży w gestii Zamawiającego.                                                                                          Odp. Zamawiający posiada w/w

Pytanie 30                                                                                                                                        Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu?                                                                                                       Odp. TAK

Pytanie 31                                                                                                                                       Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym (o    przepustowości min. 2Mbit/sec)  w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?                                                      Odp. Tak, dysponujemy takim łączem internetowym

Pytanie 32                                                                                                                                                        Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?                                                               Odp. TAK

Pytanie 33                                                                                                                                   Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał integracji aparatu TK z systemem RIS/PACS?                                                                                                            Odp. Zamawiający oczekuje ,integracji aparatu TK z systemem firmy TOMMA która wykonuje dla  nas opisy badań drogą teleradiologii.

Pytanie 34                                                                                                                                          Jeśli Zamawiający będzie oczekiwał integracji aparatu TK z systemem RIS/PACS, zwracamy się z prośbą o podanie informacji jakiej produkcji systemy RIS/PACS posiada Zamawiający?    Odp. w pyt nr 33

Pytanie 35                                                                                                                                               Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada wystarczająco dużo licencji dla systemów RIS i PACS, aby podłączyć wszystkie wymagane w specyfikacji zamówienia urządzenia?   Odp. w pyt nr 33

Pytanie 36                                                                                                                                                     Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosku do Sanepidu o odbiór radiologiczny pomieszczeń jest w gestii Zamawiającego.                                                    Odp. TAK

Pytanie 37                                                                                                                                                   W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie i kalibrację tomografu komputerowego. Zamawiający oczekuje również wykonanie szkoleń aplikacyjnych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń aplikacyjnych jest możliwe wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń w tym odbiorach Sanepidu. Niestety, termin odbioru pomieszczeń przez Sanepid jest całkowicie niezależny od Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż nie będzie obowiązku wykonania szkoleń aplikacyjnych w czasie przeznaczonym na realizację zadania? Odp. TAK

Pytanie 38                                                                                                                                       Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż termin realizacji zadania będzie liczony od protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji przez Zamawiającego a nie od dnia podpisania umowy.                                                                                                   Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 39                                                                                                                                         Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni w pełni przygotowane pomieszczenia TK na potrzeby dostawy i instalacji nowego tomografu najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu podanego w dokumentacji SIWZ, tj. najpóźniej do 31 października 2017r.                                                                                                                                          Odp. Zgodnie z SIWZ                                                                                                                  Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie całego zadania ze strony Zamawiającego.                                    Odp. TAK

Pytanie 40                                                                                                                                            Czy Zamawiający potwierdza, że adaptacja pomieszczeń pod oferowany tomograf komputerowy nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i zostanie wykonana w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wytycznych instalacyjnych producenta aparatu dostarczonego w niniejszym postępowaniu?

Odp.  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NIE WCHODZI W ZAKRES NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Pytanie 41                                                                                                                                Dotyczy SIWZ, rozdział 10, pkt. 12

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą omyłkę pisarską i w opisie koperty zmieni zapis z: „Oferta na: Dostawa produktów leczniczych […]” na „Oferta na: Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego […]”?

Odp. Tak, zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską

Pytanie 42                                                                                                                                              Dotyczy SIWZ, rozdział 12, pkt. 2, kryterium nr 3

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy dotyczące opisu kryterium nr 3 i ujednolici je z wymaganiami załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 47?

W obecnej chwili Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania min. 36-ciu miesięcy pełnej gwarancji dla tomografu komputerowego, natomiast w SIWZ w opisie kryterium oceny ofert informuje, że ocenie podlegać będzie okres gwarancji powyżej minimalnego okresu 12 miesięcy. W związku z tym powstała rozbieżność, którą należy skorygować.

Odp. Wymagamy min 36 miesięcy gwarancji, zapis zostanie poprawiony

Pytanie 43                                                                                                                                    Dotyczy SIWZ, rozdział 12, pkt. 2, kryterium nr 3Prosimy o korektę oczywistej omyłki i premiowania zaoferowania najdłuższego okresu gwarancji poprzez korektę sposobu obliczania tego kryterium jak poniżej: Liczba punktów = (Ozn war3/Ozn max 3)*100*wagaObecny zapis w SIWZ  premiuje Wykonawców, którzy zaoferują minimalny okres gwarancji, co zapewne nie jest intencją Zamawiającego.                                                            Odp. TAK, dokonamy poprawy  omyłki pisarskiej

Pytanie 44                                                                                                                                       Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 24 STACJA ROBOCZA                                             Konsola operatorska dwumonitorowa LCD 19 cali umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty                                                                                                           Odp. Wymagamy konsoli jednomonitorowej

Pytanie 45                                                                                                                                            Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem konsoli operatorskiej umożliwiającej jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty Zamawiający rozumie dwumonitorową stację wyposażoną w klawiaturę i myszkę, służącą obsłudze tomografu, na której lekarz diagnosta mógłby przeglądać wyniki badań w przerwie między skanowaniem pacjentów?                                                                                                                                                Odp. Wymagamy konsolę operatorską i lekarską

Pytanie 46                                                                                                                                       Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, Pkt 34 STACJA ROBOCZA Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wbudowaną drukarką umożliwiającą nadruk na płytach danych pacjenta i badania                                                                              Odp. TAK

Pytanie 47                                                                                                                                           Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską umożliwiającą wypalanie płyt CD/DVD bez nadruku na płytach?

Odp. Nie

Alternatywnie czy Zamawiający będzie wymagał osobnego urządzenia, niebędącego konsolą operatorską, służącego funkcjonalności opisanej w pkt 34?                                                                       Odp. TAK                                                                                                                                Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż konsola technika nie służy do masowego wypalania płyt CD/DVD, a zwłaszcza nie posiada możliwości nadruku na płytach, taką funkcjonalność posiadają dedykowane temu roboty do wypalania płyt.

Pytanie 48                                                                                                                                         Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty wykonawcy, Kryterium II

Czy Zamawiający potwierdza, że w kryterium II – Koszty serwisu rocznie (przeglądy, wymiana części zużywalnych po upłynięciu okresu gwarancji, testy specjalistyczne, gotowość serwisu, koszty dojazdu do Zamawiającego), należy wskazać koszt aktualny na dzień składania ofert?                                                                                                                                       Odp. Należy podać wszystkie koszty serwisu rocznie aktualne na dzień składania ofert

Pytanie 49                                                                                                                                       Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy, pkt. 55Czy Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia?W przypadku jeśli na dostarczonym urządzeniu nie jest zainstalowane oprogramowanie serwisowe, Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich nośników z w/w oprogramowaniem i sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym okablowaniem, który umożliwi korzystanie z tego oprogramowania w określonym wyżej celu.                                                                                                                          Odp. TAK do serwisu i napraw

Pytanie 50

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy, pkt. 57 Czy Zamawiający potwierdza, że powyższe nie dotyczy korzystania z licencji z naruszeniem jej warunków, wówczas możliwe jest jej wypowiedzenie?                                                  Odp .Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 51                                                                                                                                      Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy, pkt. 61Czy zważywszy na zapisy pkt. 55 Zamawiający usunie z załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 61?                                                                                                                                            Odp. Tak ,Zamawiający usunie punkt 61

Pytanie 52                                                                                                                                                    Klucze serwisowe zgodnie z pkt. 55 zostaną przekazane po upływie okresu gwarancji.Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia                                                                             Odp. Tak, do serwisu i napraw

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.                                                                       Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 53                                                                                                                                       Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §2 ust. 3                                                                   Czy Zamawiający doprecyzuje liczbę szkolonych osób, np. nie więcej niż….?                                       Odp. Nie, zgodnie z SIWZ –Zamawiający oczekuje szkolenia nie mniej niż 6 techników i 10 pielęgniarek( z obsługi automatycznego  wstrzykiwacza kontrastu)  i  1  lekarz radiolog

Pytanie 54                                                                                                                                            Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §4 ust. 3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę  opóźnienie określonej  na podstawie art.56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r –Ordynacja podatkowa za   okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku-do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w  zapłacie należności.”?                                                                              Odp. Nie

Pytanie 55                                                                                                                                           Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 1 i  2                                                                                        Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „[…] łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.”?                                                                       Odp. Nie

Pytanie 56                                                                                                                                      Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „[…]z zastrzeżeniem, że  Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Nie

Pytanie 57                                                                                                                                  Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §10 ust. 3                                                      Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, że wszelkie interwencje serwisowe powodują przedłużenie gwarancji, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Każda interwencja serwisowa naprawa trwająca dłużej niż 3 dni powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju urządzenia.”?                                                                                                                            Odp. Nie, zgodnie z  SIWZ

Pytanie 58                                                                                                                                         Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, §10 ust. 8                                                               Czy Zamawiający potwierdza, że ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu?                                                     Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60                                                                                                                                            Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ                                                                                                Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki dokument będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.                                                                                                                                                     Odp. Protokół odbioru urządzenia.

Pytanie 61.

Dotyczy pkt 3.2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujący zapis:

„Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego tomografu komputerowego 16-rzędowego. Szczegółowy opis parametrów technicznych tomografu komputerowego określa załącznik nr 2 Ogólny zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: Zakup tomografu komputerowego 16-rzędowego”

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dostarczenia tomografu minimum 16 rzędowego. Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów na następujące:

„Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego tomografu komputerowego min. 16-rzędowego. Szczegółowy opis parametrów technicznych tomografu komputerowego określa załącznik nr 2 Ogólny zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: Zakup tomografu komputerowego min. 16-rzędowego”

Odp. Zamawiający wymaga tomografu 16 –rzędowego

Pytanie 62.

Zamawiający w tabeli technicznej oraz w formularzu ofertowym podał minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, natomiast w pkt 12 SIWZ opis kryteriów zapisano:

„Termin gwarancji powyżej minimalnego okresu 12 miesięcy”

Prosimy o podanie właściwego terminu gwarancji i ujednolicenie zapisów SIWZ w tym zakresie.Prosimy o zmianę w sposobie przyznawania punktów za termin gwarancji. Przy obecnym wzorze wykonawca oferujący krótszy okres gwarancji otrzymuje więcej punktów od wykonawcy oferującego dłuższy okres gwarancji. W związku z tym, sugerujemy następującą zmianę wzoru: Liczba punktów = (Ozn war3/Ozn max3)*100*waga

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska - minimalny wymagany okres gwarancji to 36 miesięcy, Zamawiający poprawi wzór

Pytanie 63.

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wymóg w pkt 31 tabeli technicznej:

„Certyfikaty i świadectwa dopuszczające do obrotu i instalacji oferowanego tomografu wraz z konsolą zgodnie z obowiązującymi przepisami” Zamawiający rozumie przedłożenie certyfikatów i świadectw dopuszczających  do obrotu tomograf wraz z konsolą operatorską oraz odrębne dokumenty dla konsoli lekarskiej.

Odp. TAK

Pytanie 64.

Czy zamawiający potwierdza, że pisząc o autoryzowanym serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ma na myśli serwis producenta urządzenia?

Odp. Serwis  gwarancyjny TAK , pogwarancyjnym Nie

Pytanie 65.

W pkt 16 Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga:

| 16 | Najkrótszy czas pełnego obrotu układu lampa detektor | ≤ 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360 stopni) wynosi max. 0,75 sek?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66.

Oferowane przez nas systemy w klasie tomografów 16 rzędowych, nie posiadają stanowisk operatorskich dwumonitorowych. Oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego zapisami SIWZ, jednak bez rozbicia na dwa monitory, co w praktyce jest często dużo bardziej komfortowym rozwiązaniem. Ponadto pragniemy zauważyć, że głównym zadaniem konsoli operatorskiej jest umożliwienie wykonywania/akwizycji badań, gdzie dwumonitorowość w ogóle nie znajduje zastosowania.

Odp. Wymagamy stanowiska  jednomonitorowego  .

Pytanie 67.

Niniejsze postępowanie na zakup tomografu komputerowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup tomografu wynosi 214616,00 EUR tj. 896000,33 zł.

Tymczasem, obowiązujący opis przedmiotu Zamówienia, jest bardzo ogólny i nie zawiera:

- minimalnych wymaganych wartości dla podstawowych parametrów opisujących tomograf komputerowy takich jak np. moc generatora, pojemność cieplna anody lampy, szybkość chłodzenia lampy

- opisu parametrów (wraz z ich minimalnymi wartościami) podstawowych z punktu widzenia tomografu, przekładających się na jego możliwości diagnostyczne (np. maksymalnego prądu anody, możliwego do zastosowania w protokołach badań, zakres napięć możliwy do zastosowania w protokołach badań, rozdzielczość niskokontrastowa, prędkość rekonstrukcji, rozdzielczość wysokokontrastowa i wiele innych)

- wymogów zaoferowania szeregu nowoczesnych funkcjonalności takich jak np. możliwość stosowania technik iteracyjnych

Pragniemy wskazać, że brak tych parametrów w opisie przedmiotu zamówienia naraża Zamawiającego na zakup urządzenia przestarzałego technologicznie, nie spełniającego jego oczekiwań w zakresie badań, które zamierza wykonywać. Tomograf komputerowy jest urządzeniem, eksploatowanym przez okres ok. 7 lat. W interesie Zamawiającego jest zakup najlepszego możliwego sprzętu za posiadane środki finansowe.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ poprzez zastąpienie obecnie obowiązujących parametrów techniczno-użytkowych tomografu komputerowego zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ poniższą treścią:

| L.p. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA/ GRANICZNA | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Nazwa urządzenia, producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Urządzenie oraz wszystkie oferowane elementy fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji min. 2017 | TAK | Bez oceny |  |
| 3. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, stanowisko diagnostyczne oraz urządzenia dodatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, załączone do oferty. | TAK załączyć do oferty | Bez oceny |  |
| 4. | Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości ≥ 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia | TAK | Bez oceny |  |
| 5. | Ilość rzędów detektora w osi z | Podać ilość | 16 – 0 pkt >16 – 20 pkt |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy systemu na miejscu u klienta (bez wymiany gantry i/lub całego systemu do wersji umożliwiającej uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor lub zaoferowanie systemu min. 32 warstwowego | TAK | Bez oceny |  |
| 7. | Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania mózgowia, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, - badania ortopedyczne, - badania wielonarządowe | TAK | Bez oceny |  |
| GANTRY I STÓŁ |
| 8. | Średnica otworu gantry [cm} | ≥ 70 podać | 70 – 0 pkt > 70 – 10 pkt |  |
| 9. | Kąt pochylenia gantry [o] | ≥ ± 30 podać | Bez oceny |  |
| 10. | Możliwość sterowania pochylaniem gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa) - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania | TAK | Bez oceny |  |
| 11. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, [kg] | ≥ 200 podać | 200 – 0 pkt > 200 – 10 pkt |  |
| 12. | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy unieruchamiające, - podpórka pod głowę i ręce | TAK | Bez oceny |  |
| 13. | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) w cm, mierzone od podłoża [cm] | ≥ 55 cm podać | 55 – 0 pkt < 55 – 5 pkt < 35 – 10 pkt |  |
| 14. | Dwukierunkowy interkom | TAK | Bez oceny |  |
| 15. | Maksymalny zakres przesuwu stołu | ≥ 180 cm podać | 180 – 0 pkt > 180 – 10 pkt |  |
| GENERATOR I LAMPA RTG |
| 16. | Maksymalna moc generatora [kW] | ≥ 35 podać | Bez oceny |  |
| 17. | Zakres napięć anody możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 80 – 135 | Bez oceny |  |
| 18. | Liczba możliwych nastaw kV [N] | ≥ 3 podać | Bez oceny |  |
| 19. | Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x, y, z | TAK | Bez oceny |  |
| 20. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] | ≥ 4 podać | Bez oceny |  |
| 21. | Prędkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | > 810 podać | Bez oceny |  |
| 22. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 podać | Bez oceny |  |
| 23. | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 300 | Bez oceny |  |
| 24. | Automatyczny wybór ognisk | TAK | Bez oceny |  |
| DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA |
| 25. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej [mm] | ≤ 0,625 podać | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt ≤ 0,5 – 30 pkt |  |
| 26. | Szerokość zespołu detektorów [mm] | ≥ 19 podać | Bez oceny |  |
| 27. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360o) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,8 podać | Bez oceny |  |
| 28. | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie | TAK | Bez oceny |  |
| 29. | Możliwość wykonania skanu spiralnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie | TAK | Bez oceny |  |
| 30. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100 podać | Bez oceny |  |
| 31. | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego [cm] | ≥ 175 podać | 175 – 0 pkt > 175- 5 pkt |  |
| 32. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 podać | Bez oceny |  |
| 33. | Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT) | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 34. | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowaniu naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. | TAK | Bez oceny |  |
| 35. | Maksymalna długość skanu topograficznego [cm] | ≥ 175 podać | 175 – 0 pkt ≥ 175 – 5 pkt |  |
| 36. | Możliwość pracy w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt 63 | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 37. | Maksymalne, diagnostyczne pole widzenia [cm] | ≥ 50 podać | Bez oceny |  |
| 38. | Liczba dostępnych pól skanowania | ≥ 3 podać ilość i wymiary w cm | 3 – 0 pkt 4 – 5 pkt ≥ 5 – 20 pkt |  |
| 39. | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania | TAK | Bez oceny |  |
| 40. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 512x512 podać | Bez oceny |  |
| 41. | Matryca prezentacyjna | ≥ 1024x1024 podać | Bez oceny |  |
| 42. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w (pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF | ≥ 18 podać | 18 – 0 pkt > 18 – 10 pkt > 20 – 20 pkt |  |
| 43. | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego [mm] | ≤ 0,35 podać | 0,35 – 0 pkt < 0,35 – 20 pkt |  |
| 44. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 [obrazy/s] | ≥ 14 podać | Bez oceny |  |
| KONSOLA OPERATORSKA |
| 45. | Monitor obrazowy LCD – podać przekątną ["] | ≥ 19 podać | Bez oceny |  |
| 46. | Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] | ≥ 100 000 podać | Bez oceny |  |
| 47. | Możliwość zaprogramowania min. 6 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania | TAK | Bez oceny |  |
| 48. | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów | TAK | Bez oceny |  |
| 49. | Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii Akwizycja obrazów do badań naczyniowych | TAK | Bez oceny |  |
| 50. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query / Retrieve DICOM Worklist | TAK | Bez oceny |  |
| 51. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów | TAK | Bez oceny |  |
| 52. | Rekonstrukcje 2D, 3D | TAK | Bez oceny |  |
| 53. | MIP | TAK | Bez oceny |  |
| 54. | VR | TAK | Bez oceny |  |
| 55. | SSD | TAK | Bez oceny |  |
| 56. | MPR | TAK | Bez oceny |  |
| 57. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | TAK | Bez oceny |  |
| 58. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy) | TAK | Bez oceny |  |
| 59. | Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D | TAK | Bez oceny |  |
| 60. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle | TAK | Bez oceny |  |
| 61. | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same dane surowe (RAW) poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy takiej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym. Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | TAK | Bez oceny |  |
| 62. | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. | TAK | Bez oceny |  |
| 63. | Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt 63 | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 64. | Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110 kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt 63 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta | ≤ 10,7 mGy podać | < 10,7 – 0 pkt < 5,0 – 10 pkt < 3,0 – 30 pkt |  |
| 65. | Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110 kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt 63 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta | Podać | < 27,0 – 0 pkt < 22,0 – 10 pkt < 20,0 – 30 pkt |  |
| KONSOLA LEKARSKA |
| 66. | Konsola lekarska wyposażona w min. jeden monitor kolorowy, diagnostyczny o przekątnej min. 21" | TAK | Bez oceny |  |
| 67. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query / Retrieve | TAK | Bez oceny |  |
| OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ |
| 68. | Import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | TAK | Bez oceny |  |
| 69. | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | TAK | Bez oceny |  |
| 70. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne) | TAK | Bez oceny |  |
| 71. | Prezentacje Cine | TAK | Bez oceny |  |
| 72. | MIP | TAK | Bez oceny |  |
| 73. | VR | TAK | Bez oceny |  |
| 74. | MPR | TAK | Bez oceny |  |
| 75. | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) | TAK | Bez oceny |  |
| 76. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK | Bez oceny |  |
| 77. | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia, automatyczne wyznaczenie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK | Bez oceny |  |
| 78. | Pakiet oprogramowania do endoskopii wirtualnej przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym bronchoskopii, kolonoskopii, itd.) | TAK | Bez oceny |  |
| 79. | Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu | TAK | Bez oceny |  |
| WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO – 1 SZTUKA |
| 80. | Fabrycznie nowy, automatyczny, jednokomorowy specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu | TAK | Bez oceny |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK |
| 81. | Instrukcje tomografu, wstrzykiwacza kontrastu, konsoli i innych urządzeń peryferyjnych w języku polskim w formie papierowej. | TAK |  |  |
| 82. | Szkolenie techników wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi tomografu, konsoli i urządzeń współpracujących | TAK |  |  |
| 83. | Szkolenie techników z zakresu protokołów badań predefiniowanych i własnych przez technika pracującego na takim lub podobnym TK minimum 10 dni po 7 godz. Uwzględniając zmianowy charakter pracy oraz szkolenie pielęgniarek z zakresu obsługi wstrzykiwacza | TAK |  |  |
| 84. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości z instrukcją w języku polskim | TAK |  |  |
| 85. | Możliwość przesyłania badań drogą elektroniczną (teleradiologia) | TAK |  |  |
| 86. | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia i dokumentów potrzebnych do dopuszczenia urządzenia do użytkowania oraz uzyskania zgód administracyjnych – zawarte w cenie oferty | TAK |  |  |
| 87. | Możliwość przesłania badania na oddziały szpitalne w formacie DICOM wewnętrzną siecią internetową LAN z możliwością dostępu do badań na oddziałach | TAK |  |  |
| 88. | Dysk (serwer) zewnętrzny do archiwizacji odpowiedniej ilości wykonywanych badań w odpowiedniej rozdzielczości | TAK |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 89. | Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, w tym okres gwarancyjny lampy RTG, min. 36 miesięcy | TAK/podać |  |  |
| 90. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |  |
| 91. | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok | TAK |  |  |
| 92. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 24 godz. w dni robocze (tj. dni od pn – pt z wył. dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |  |
| 93. | Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych ((tj. dni od pn – pt z wył. dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK |  |  |
| 94. | Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych ((tj. dni od pn – pt z wył. dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK |  |  |
| 95. | Gwarancja produkcji części zamiennych tomografu komputerowego ≥ 5 lat | TAK/podać |  |  |
| 96. | Przeglądy okresowe oraz naprawy zestawu w okresie gwarancji w cenie zakupu | TAK |  |  |
| 97. | Po okresie gwarancyjnym zdjęcie kodów i blokad dostępu serwisu do przeglądu i napraw TK i pozostałych urządzeń | TAK |  |  |
| 98. | Środki ochrony pacjenta – osłona oczu, osłona tarczycy, osłony na gonady | TAK |  |  |
| 99. | Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia | TAK |  |  |
| 100. | Licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia | TAK |  |  |
| 101. | Licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia | TAK |  |  |
| 102. | Prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia | TAK |  |  |
| 103. | Jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem Zamawiającemu urządzenia | TAK |  |  |

Odp. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi wymaganiami i potrzebami.

Wyżej w/w prowadzą do zmiany treści SIWZ .Zamawiający umieści zmianę SIWZ na swojej stronie internetowej. Zmiany SIWZ nie wymagają wyznaczenia dodatkowego terminu na wprowadzenie zmian w ofertach. Zmiana SIWZ z nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .