Szpital Miejski w Morągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16, tel. 897574231, 897572130, faks 897574593

NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 3 030 000 zł

==================================================================

Morąg,  11.09.2017 r.

3/2017

W Y J A Ś N I E N I A

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16, informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego”, znak Sprawy: 3/2017, wpłynęły następujące pytania:

- Dotyczy Załącznika nr 2 „Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy”, pkt. 16: Prosimy o dopuszczenie do postępowania tomografu komputerowego o najkrótszym czasie pełnego obrotu układu lampa-detektor 0,8s, posiadającego wysoki współczynnik skoku spirali (pitch = 1,75), który rekompensuje dłuższy czas obrotu i umożliwia skanowanie z dużą szybkością?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Załącznika nr 2 „Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy”, pkt. 23 i 24: W wyjaśnieniach do siwz z dnia 27.04.2017 (odpowiedź na pytanie nr 44 i 45), Zamawiający określił, iż wymaga zaoferowania konoli operatorskiej i lekarskiej. Przy czym w odniesieniu do punktu 24 Załącznika nr 2 Zamawiający wprowadził modyfikację, polegającą na wymogu zaoferowania konsoli jednomonitorowej. Czy w związku z ww. odpowiedziami, Zamawiający dopuści zaoferowanie dwumonitorowej konsoli operatorskiej, spełniajacej wszystkie wymagania SIWZ, zamiast dwóch oddzielnych konsol: operatorskiej i lekarskiej?

Odp. Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga konsoli operatorskiej i lekarskiej

3.Dotyczy Załącznika nr 2 „Parametry techniczno-użytkowe tomograf komputerowy”,            pkt. 16: Prosimy o dopuszczenie do postępowania tomografu komputerowego o najkrótszym czasie pełnego obrotu układu lampa-detektor 0,8s, posiadającego wysoki współczynnik skoku spirali (pitch = 1,75), który rekompensuje dłuższy czas obrotu i umożliwia skanowanie z dużą szybkością?                                                                                                                          Uzasadnienie : Szybkość skanowania nie zależy wyłącznie od czasu pełnego obrotu układu lampa-detektor. Innymi czynnikami wpływającymi na szybkość skanowania są współczynnik skoku spirali (pitch) oraz szerokość detektora. Im większy współczynnik pitch, tym szybsze skanowanie. Porównanie szybkości skanowania wybranych systemów

|  | System A | System B |
| --- | --- | --- |
| Czas obrotu układu lampa-detektor | 0,5s | 0,8s |
| Maksymalny współczynnik skoku spirali | 1,5 | 1,75 |
| Szerokość detektora | 19,2 mm | 20 mm |
| Czas przeskanowania zakresu 300mm | 5,20s | 6,85s |

Z powyższego wynika, iż różnica w szybkości skanowania jest niewielka i wynosi jedynie 1,6s przy zakresie skanowania 300mm. Oba systemy mimo różnych czasów obrotu układu lampa- detektor zapewniaja porównywalne możliwości kliniczne.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

4.Czy Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zrezygnuje z konieczności spełnienia dodatkowych wymagań określonych w rozdziale 5 SIWZ pkt. 5c? Zakres prac związanych z realizacją dostawy tomografu komputerowego wymaga zatrudnienia specjalistów posiadający kierunkowe wykształcenie, odbywających specjalistyczne i długotrwałe szkolenia organizowane przez pracodawcę i producenta sprzętu. Ze względu na bezpieczeństwo przyszłych pacjentów i użytkowników urządzenia oraz ze względu na wymagania producenta urządzenia nie ma możliwości powierzenia tak skomplikowanych prac osobom skierowanym przez Urząd Pracy, które to nie posiadają odpowiedniej wiedzy i nie mają profesjonalnego przygotowania do realizacji zadania.”

Odp. Zamawiający zmieni opisaną w SIWZ klauzulę społeczną

5.Czy Zamawiający zastąpi wymóg określony w rozdziale 5 pkt. 5c SIWZ wprowadzeniem wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z instalacją i uruchomieniem oferowanego tomografu komputerowego?”

Odp. Zamawiający zmieni opisaną w SIWZ klauzulę społeczną

W związku z powyższym  Zamawiający przedłuża  termin składania ofert z 14.09.2017 na 29.09.2017 godzina 10:45

Na stronie internetowej Zamawiającego zostanie umieszczona modyfikacja SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.